GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

| 1. Tên thiết bị: Instrument | Máy giặt wascator Wascator | 8. Số giấy chứng nhận: Certificate No. | 328344 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Nhà sản xuất: Manufacturer | Electrolux | 9. Ngày hiệu chuẩn: Calibration Date | 21.04.2026 |
| 3. Kiểu: Model | FOM 71CLS | 10. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo: Re-calibration Date | 21.04.2027 |
| 4. ID: | 241211 |  |  |
| 5. Số sản xuất: SN | 00522/0539752 |  |  |
| 6. Tên khách hàng: Customer | CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM |  |  |
| 7. Địa chỉ: Address | Lô C_6A_CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |  |  |

| 11. Quy trình hiệu chuẩn: Calibration Procedure |  |  | LAB-F-01, LAB-T-02 |  |  |  |  |  |  | 12. Tiêu chuẩn tham chiếu: Reference Standard |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 6330 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Chuẩn sử dụng / Standards Used |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên thiết bị chuẩn Standard Name |  |  |  |  | ID |  |  |  |  |  | Liên kết chuẩn Traceableto |  |  |  |  |  |  |  | Hiệu lực Due date |  |  |  |
| Thermo-Hygrometer |  |  |  |  | LAB-THER_H.01 |  |  |  |  |  | QUATEST III |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2026 |  |  |  |
| Digital Tachometer |  |  |  |  | LAB-TACHO.01 |  |  |  |  |  | QUATEST III |  |  |  |  |  |  |  | 08.09.2026 |  |  |  |
| Digital Thermometer |  |  |  |  | LAB-THERMO.01 |  |  |  |  |  | QUATEST III |  |  |  |  |  |  |  | 10.09.2026 |  |  |  |
| Timer |  |  |  |  | LAB-TIME.01 |  |  |  |  |  | QUATEST III |  |  |  |  |  |  |  | 08.09.2026 |  |  |  |
| 14. Nơi hiệu chuẩn: Place of Calibration | CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM Lô C_6A_CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Môi trường hiệu chuẩn: Calibration Environment |  |  |  | + Nhiệt độ: Temperature |  |  |  | [25 ± 2] ⁰C |  |  |  |  |  |  | + Độ ẩm: Humidity |  |  |  |  | [63 ± 5] %RH |  |  |
| PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN HEAD OF CALIBRATION LAB. Lê Cảnh Nhật Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC DIRECTOR Lưu Ngọc Thống |  |  |  |  |

Số giấy chứng nhận/ Certificate No.: 328344

16. Kết quả/ Results:

| Thông số Parameters | Điểm hiệu chuẩn Calibration Points | Giá trị đo được As Found Value |  | Độ KĐBĐ Uncertainty | Dung sai Tolerance | Sự phù hợp Conformity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ Temperature (⁰C) | 30 | 30.2 |  | 0.3 | ± 3 | A |
|  | 40 | 39.5 |  | 0.3 | ± 3 | A |
|  | 60 | 59.2 |  | 0.3 | ± 3 | A |
|  | 80 | 78.9 |  | 0.3 | ± 3 | A |
|  | 90 | 88.7 |  | 0.3 | ± 3 | A |
| Tốc độ giặt Washing Speed (rpm) | 52 |  | 52.6 | 0.8 | ± 2 | A |
| Thời gian Timer (second) | 100 | 100.0 |  | 0.1 | -- | -- |
| Mực nước Level Check (mm) | 100 | 100 |  | 0.5 | ± 5 | A |
|  | 130 | 131 |  | 0.5 | ± 5 | A |
|  | 160 | 162 |  | 0.5 | ± 5 | A |
|  | 200 | 201 |  | 0.5 | ± 5 | A |
| Tốc độ vắt Spin Speed (rpm) | 500 | 501.8 |  | 0.8 | ± 50 | A |
|  | 775 | 776.2 |  | 0.8 | ± 50 | A |
|  | 950 | 953.5 |  | 0.8 | ± 50 | A |
|  | 1100 | 1103 |  | 0.8 | ± 50 | A |

Số giấy chứng nhận/ Certificate No.: 328344

17. Thông tin khác/ Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k=2, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2. Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:

+ A: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn kỹ thuật.

The measurement reported with expanded uncertainty is within tolerance of standards.

+ B: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo hoàn toàn nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn.

The measurement reported with expanded uncertainty is out of tolerance of standards.

+ C: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo có thể nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. Không có kết luận trong trường hợp này.

The measurement reported with expanded uncertainty may be out of tolerance of standards. There is no conclusion for this measurement.

+ D: Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai của thông số đo.

There is no tolerance stated in technical standard and there is no conclusion for this measurement.